项目说明

- 一、采购内容

- 手术室医用输血输液加温器采购项目

- 预算价3万元。

- 三、投标人资质资格要求的证明材料和情况说明：

1、营业执照；

2、法定代表人身份证明、身份证复印件、法定代表人的授权委托书及委托代理人的身份证；若法定代表人参加，仅提供法定代表人身份证明及身份证复印件（格式见附件）；

3、投标人声明函：《投标人承诺书》及《投标人责任声明》（格式见附件）；

4、本项目的特定资格要求：①生产商应具备：医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械生产许可证（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证）、医疗器械经营许可证（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证）。

②代理商应具备：生产商的医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、生产商的医疗器械生产许可证（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证）、生产商的授权书、代理商的医疗器械经营许可证（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证）。

医疗器械注册人、备案人在其住所或者生产地址销售其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合规定的经营条件；在其他场所贮存并销售医疗器械的，应当按照规定办理医疗器械经营许可或者备案。

- 四、技术参数：

1、主机结构：一体化支架提手，高亮度彩色显示屏，轻触按键；

2.加热模式：全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用；

3、温度可调范围：32℃-42℃，连续可调，增率0.1℃；

4、屏幕监测数据至少包括：加热时间，设定温度，加热温度，故障信息；

5、系统内置报警测试功能；

6、超温断电保护：超过42℃系统声光报警自动停止加热；

7、低温报警：低于32℃系统声光报警提示低温；

8、加热系统：可直接加温常规输血输液管路，可同时连接两条加热管，可单独设定每条加热管的温度并恒温控制；

9、预热时间：从20℃-36℃≤3分钟；

10、加热管结构：柔性加热套管，确保液体管路全程包裹、均匀加热；

11、两条加热管可串联使用；

12、设备支持加热管可选长度≥5种；

13、设备需配置内径3.5mm，长度1.4米的常规加热管二条；

14、质保期≥2年

- 五、设备项目要求（或配送及售后服务要求）

设备的交付期：设备运输、安装和验收:

1.乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、装卸费、安装费和保险费等费用。

2.乙方应提供设备的技术文件，包括相应的操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

3.甲乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在7个工作日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

4.设备到货后，乙方应在接到甲方通知后安排技术人员在5天内安装调试完成，并根据甲方要求完使用培训。

5.提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料，安装调试完毕，完成甲方要求验收合格后，签字确认。

收货地点：甲方指定收货地点。

质量保证及售后服务

1.乙方保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及行业技术标准要求。如使用后发现设备的质量、规格或性能与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7个工作 日内负责采用符合合同规定的性能、质量和规格要求的设备来进行更换，并相应延长质量保证期。其费用由乙方负担，且甲方有权无条件解除合同。

2.乙方应提供设备保修期24个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格签收之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。乙方在保修期内应确保设备开机率为95%以上，如达不到此 要求，即相应延长保修期。

3.报修响应时间1小时，到场时间12小时（不可抗拒力量下除外）。

4.保修期满后，年度定期预防性维护保养次数，不少于2次。

5.乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以优惠价供应维修零配件。

6.因乙方设备、配件、耗材、知识产权等原因造成的一切事故、纠纷，由乙方负全部责任并承担由此产生的一切损失和费用。

- 六、服务期/交货期：

乙方在合同生效的__10__个日历天内向甲方交付上述设备，乙方逾期供货，每延长一天，扣除合同额的千分之五做为违约金；延期15天以上，甲方有权无条件解除合同。

- 七、付款方式：

合同签订生效后，供货完毕采购人验收合格后，成交供应商提供正规发票付合同价款的 90%,剩余10％质保期结束后无任何质量问题一次性付清。

八、响应文件编写要求

（一）响应文件的组成

供应商应按要求编制响应文件，提交包括证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，内容如下：

1、资格、资质证明文件：

1.1在响应文件中提供如下资格证明文件：

1、营业执照复印件加盖公章；

2、如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）、法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证明原件及身份证复印件（加盖公章）(见附件)。

3、项目说明中所有要求的资格证明材料。

注：资格证明文件中要求的证件，供应商需提供原件扫描件以保证所有文字、图案、印章等信息清晰展示，并确保其在有效期内、内容真实准确，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2、报价部分：报价表

3、技术部分

（1）详细技术资料。如品牌、型号（规格）、技术指标说明、制造商（原产地）等；

（2）产品的质量保证措施。

（3）售后服务条款：

①成交后必须提供成交项目齐全的技术资料（包括产品说明书、相应的质检手续证明文件）；

②售后服务保证；

③货物质保期限（质保期应不低于国家现行规定）；

- 供应商认为需要加以说明的其他内容。

- 4、供应商承诺书（见附件）

（二）响应文件的格式要求

1、响应文件一律用A4纸打印胶装，一式四份，正本一份，副本三份，在每份响应文件上要注明包一或包二、正本或副本，如果正本与副本不符，则以正本为准。

2、响应文件须包含详细目录，按章节标注页码，并与文件内容一致。未提供目录或目录与内容不符的，可能导致无效响应。

附件

投标人承诺书

聊城市妇幼保健院：

我方作为                     项目（项目编号：                   ）的投标供应商对以下事项作出郑重承诺：

一、无重大违法违规行为记录承诺

我方承诺：自参加本项目招标活动近3年来，无国家、地方人民政府及行业主管部门公告的供应商不良行为记录。无其他违法犯罪行为记录。

二、无不良行为承诺

我方承诺：

（一）未提供虚假材料谋取中标（成交）。未通过不正当手段诋毁、排挤其他供应商。未与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通。未以他人名义投标、提供虚假材料或者以其他方式弄虚作假。未向采购人（招标代理机构）行贿或者提供其他不正当利益，未向有关部门提供虚假情况等。如我单位存在上述违规情形，同意由采购人采取以下惩戒措施：1.认定中标（成交）结果无效。2.给采购人造成直接经济损失的，赔偿经济损失。3.采购人上报有关部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。4.依据相关法律法规给予相应的处罚。

（二）评审过程中及成交公示期间，如我单位有围标、串通投标等违法、违规行为被查实的，采购人有权取消我公司的中标（成交）资格。并接受第（一）条规定的惩罚。

三、无行贿行为承诺

我方承诺：我方参加本项目采购活动近3年来，无行贿行为记录。

四、廉洁承诺

我方承诺：将严格遵守招标投标有关法律、法规、规定，廉洁自律，不向采购人行贿和不正当交往，包括但不限于赠送礼品、礼金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费及其他不正当利益，不在我方报销任何应由采购人单位或其工作人员个人承担的费用。如存在行贿行为，自愿无条件放弃中标（成交）资格。

五、保密承诺

我方承诺：对于我方在投标工作期间获得和知晓的采购人商业秘密及属于第三方但采购人负有保密义务的信息，我方均应保守秘密。商业秘密包括：技术秘密和经营秘密。未经采购人书面许可，我方不得将所知的采购人商业秘密以任何方式提供给任何第三方，也不得擅自披露这些信息。我方对接触并知悉上述机密信息的员工，承诺保密期限为长期。如我方中标（成交），我方还将完全履行采购文件合同主要条款中的保密条款。

六、合同签订承诺

我方承诺：如我方中标（成交），1.按中标（成交）通知书要求与采购人及时签订合同。2.中标（成交）后不放弃中标（成交），除出现不可抗力的原因。3.在签订合同时不向采购人提出附加条件。4.按照采购文件要求提交履约保证金（如有）。5.上述承诺真实有效，否则自愿无条件放弃中标（成交），完全承担相应的经济与法律责任，纳入相关不良行为记录名单并按规定期限不再参加相关采购活动。

七、合同履行承诺

我方承诺：1.合同签订后，将严格执行符合国家规定的增值税税率，如国家税率发生调整，按调整后的税率执行。2.合同签订后，将严格按照中标（成交）价格及其他合同条款严格履行合同。3.不向他人转让中标（成交）项目，不将中标（成交）项目肢解后分别向他人转让（工程类项目除外）。4.如发生实质性违约且未及时采取合理补救措施，同意按照合同约定给补偿，同意纳入相关不良行为记录名单并按规定期限不再参加相关采购活动。

八、配合调查检查承诺

我方承诺：在相关案件查办时，有配合提供证据、作证的义务，如果发生拒不配合监委调查工作的情形，采购人有权采取警示约谈、终止或解除合同等多种处理措施。

本承诺书自签字且盖章之日起生效。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年    月    日

备注：此承诺函不得做任何修改，不提供视为无效投标。

附件：

投标人责任声明

致聊城市妇幼保健院：

我方声明在（项目名称：）	（项目编号：）采购活动中，声明如下：

1、我方与聊城市妇幼保健院及相关人员无利害关系，满足《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定：“（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反的两款规定的，相关投标均无效。”

2、我方满足《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条规定：“有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装”不存在串通投标行为。

3、我方本次招投标项目不存在相互串通报价；使用伪造、变造的许可证件；借用他人公司资质不正当促成中标，提供虚假的财务状况或者业绩；提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；提供虚假的信用状况等其他弄虚作假的行为。

特此声明！

如若违反上述声明，经有关部门审查出以上行为，我方自愿接受有关部门依照相关法律法规及规章制度作出的处理并承担由此给相关单位造成的一切损失及法律责任。

声明人： （供应商名称）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日 期：

附件：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：             年龄：            身份证号码：

职务：                系                  （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证双面印复印件

供应商：                （盖单位公章）

年    月    日

附件：

法定代表人授权委托书

我          （法定代表人名称）系                        （供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司             （被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理          （采购人名称）          项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜，项目编号为：                  。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由该同志签字的一切文件(包括不限于：开标评标所需认可资料、报价、澄清、承诺、投标文件、成交合同和实施过程相关处理有关文件等)，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

授权代表身份证复印件

注明：如法定代表人参加可不提供以上证明资料。

附件

报价一览表

| 序号 | 投 标 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目内容： |  |
| 2 | 投标报价 | 大写： 小写： |
| 3 | 付款方式： （如满足竞争性谈判文件要求的付款方式，填写满足） |  |
| 4 | 交货期： |  |
| 5 | 质保期： |  |
| 6 | 其他优惠条件： |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

附件：

资质证明文件

（详见招标文件资格、资质证明文件所列内容）

附件：

资格审查表

投标人名称:

| 名 称 | 内容 | 检验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| - 营业执照； | 是否提供： |  |  |
| 2、法定代表人身份证明、身份证复印件、法定代表人的授权委托书及委托代理人的身份证；若法定代表人参加，仅提供法定代表人身份证明及身份证复印件（格式见附件）； | 是否提供： |  |  |
| 3、投标人声明函：《投标人承诺书》及《投标人责任声明》（格式见附件）； | 是否提供： |  |  |
| 4、①生产商应具备：医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械生产许可证（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证）、医疗器械经营许可证（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证）。 ②代理商应具备：生产商的医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、生产商的医疗器械生产许可证（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证）、生产商的授权书、代理商的医疗器械经营许可证（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证）。 医疗器械注册人、备案人在其住所或者生产地址销售其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合规定的经营条件；在其他场所贮存并销售医疗器械的，应当按照规定办理医疗器械经营许可或者备案。 | 是否提供： |  |  |
| 5、以上文件是否盖公章 | 是否提供： |  |  |
| 核验人： |  |  |  |